标准设备技术方案

- 接地电阻测试仪（AN9613XG）

  - 满足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等通用安全标准的要求；

  - 测试结果可选择电阻或电压显示，适应不同行业标准要求；

  - 5～30A精密恒流测试，50Hz/60Hz双频输出

  - 超上限预置，报警功能；

  - 手动测线清零功能；

  - 采用高清VFD显示，简洁面板操作；

  - 遥控接口、RS232/485接口功能

  - 艾诺接地电阻测试仪规格

| 交流输出 | 电流输出范围分辨率精度 | 5.0A~32.0A 0.1A ±（3％×设定值＋5个字） |
| --- | --- | --- |
|  | 电压 | 低于12V |
|  | 频率 | 50Hz/60Hz， ±100ppM |
| 参数设置 | 电阻设置范围分辨率 | 1～600 mΩ（10A以下）；1～300 mΩ（10～25A）； 1～200 mΩ（25A以上） 1 mΩ/步 |
|  | 电压设置范围分辨率 | 0.01～6.00V（10A以下）；0.01～7.5V（10～25A）； 0.01～6.00V（25A以上） 0.01V/步 |
|  | 时间设置范围分辨率 | 1.0～999.9s（LLL＝连续输出） 0.1s/步 |
| 测量功能 | 电压测试 | 0.01～3.00V ±（3％×读数＋5个字） 3.00～7.5V ±（3％×读数） |
|  | 电阻设置范围分辨率 | 1～600 mΩ ±（3％×读数＋5个字） |
|  | zui大额定负载 | 180VA |
|  | zui大输出电流 | 32.0A |
|  | 电流波动 | ≤1％ |
| 接口功能 |  | RS232通信口（RS485选配），开关量遥控接口 |
| 外形尺寸W×H×D(mm) |  | 320×110×400 |

- 绝缘耐压测试仪（3153/ AN9636XG）

耐压测试

| 输出电压AC/DC | AC0.2～5.00kV,500VA(额定30分钟)/DC0.2～5.00kV,50VA(连续) |
| --- | --- |
| 电压设置方式 | 数字设置(设置分辨率：0.01kV) |
| AC波形/频率 | 正弦波(无负载时畸变率在5％以下)，可以在50/60Hz切换 |
| 电流测量范围 | 10mA，分辨率：0.01mA / 100mA，分辨率：0.1mA |
| 电压计 | 精度：±1.5%f.s.(JIS 1.5级，f.s.=5.00kV)(有效值显示) |
| 判定方式 | 窗口比较方式(数字设定) |

绝缘电阻测试

| 额定电压 | DC50~1200V(1V步进的话可任意设置) |
| --- | --- |
| 额定测试电流 | 1mA，短路电流：200mA以下 |
| 测试范围/精度 | 0.10 ～9999 MΩ, 4档量程, ±4 % rdg. (代表值 0.5 MΩ～1000 MΩ时) |
| 判定方式 | 窗口比较方式(数字设定) |

1、交流耐压500VA（5000V/100mA），短路电流大于200mA；

2、直流耐压：100～6000Vdc，±（2%×设定值+5个字）

3、绝缘电阻：100～2500Vdc /1～9999MΩ欧姆；

三、绝缘电阻测试仪（HIOKI ST5520）

1、精度保证温湿度范围：23度正负5度，80%rh以下（不凝结）。

2、夹具型号：L9257

四、漏电起痕试验仪（AG-50B）

1．设备参数：

1.1漏电起痕试验仪符合标准IEC60112、GB4207；

1.1 工作电压：AC220V±2%，50HZ±1%，1KVA；

1.2 样品支撑平板：厚度≥4 ㎜的玻璃；

1.3 针嘴外径：A.溶液：0.9 ㎜-1.2 ㎜,B.溶液: 0.9 ㎜-3.45 ㎜,大小根据滴液系统而定；

1.4 控制系统：PLC, 风速：0.2M/S；

1.5试验电压：100-600V连续可调数显，电压表显示值最大误差：1.5%，显示值为:(r.m.s)；

1.6延时电路：试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时（2±10%）s后动作；

1.7:电极：5 ㎜×2 ㎜矩形铂金电极(铂金纯度99%)；（此句删去）

1.8:电极符合IEC60112的尺寸要求：（5±0.1）㎜×(2±0.1) （此句删去）；

1.9电极符合IEC60112的尺寸要求：（5±0.1）㎜×(2±0.1) ㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01 ㎜-0.1 ㎜；

1.10 两电极之间的夹角为60°±5°,间距为(4.0±0.1 ㎜)；在水平放置的试样待测光滑平面上，两电极间垂直相对，并提供一薄的矩形金属滑规检验电极间距，电极应能自由移动电极对试样的表面作用力应符合1.00N±0.05N。

1.11 滴液装置：试样溶液液滴应以时间间隔（30±5）秒滴落在试样表面，液滴应从35mm±5mm的高度滴到两电极间试样表面的中间，（开启滴液时间28s+开启滴液持续时间2s）自动计数、数显（可预置），50滴时间：（24.5±2）min,滴液针嘴到样品表面高度:35 ㎜±5 ㎜，滴液重量:20 滴:0.380g-0.480g;50 滴:0.997g-1.147g；

1.12短路电流：两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为真有效值(r.m.s)；可变电阻器应能调节两电极间的短路电流到(1.0±0.1)A，且在此电流下，电压表上指示的电压下降应不超过10%，短路电流值的测量装置最大误差为±3%。

1.13 试验装置输入电压应能足够稳定；

1.14 当电流有效值为0.50A时，其相对公差为±10%，持续2.00s，其相对公差为±10%时，过电流装置应动作。

1.15 试样支撑台：提供一块或者几块平玻璃，总厚度不低于4mm，大小合适，试验时以支撑试样。

2、附加功能要求:

2.1.仪器必须带接地装置；

2.2.燃烧箱：建议宽×深×高(1100×550×1150）mm（内部体积大于0.5 立方）；箱体内壁黑色（光照片小于20lx）,箱体由304不锈钢制作,燃烧箱与控制箱在同一箱体；

2.3.配两对电极：5 ㎜×2 ㎜矩形铂金电极(铂金纯度99%)；

2.4. 针嘴外径：A.溶液：0.9 ㎜-1.2 ㎜,B.溶液: 0.9 ㎜-3.45 ㎜各配置一个。

2.5. 试样支撑台：多提供5套大小合适，厚度不低于4mm的平玻璃。

2.6. 易损件的清单：详细的名称、规格、生产厂家、价格等。

五、涂层测厚仪（江苏天瑞Thick800A）

1、元素分析范围从硫(S)到铀（U）。

2、同时可以分析30种以上元素，五层镀层。

3、分析含量一般为ppm到99.9% 。

4、镀层厚度一般在50μm以内（每种材料有所不同）

5、任意多个可选择的分析和识别模型。

6、相互独立的基体效应校正模型。

7、多变量非线性回收程序

8、温度适应范围为15℃至30℃。

9、电源: 交流220V±5V, 建议配置交流净化稳压电源。

10、外观尺寸： 576(W)×495(D)×545(H) mm

11、样品室尺寸：500(W)×350(D)×140(H) mm

12、重量：90kg

13、标准配置

开放式样品腔。

精密二维移动样品平台，探测器和X光管上下可动，实现三维移动。

双激光定位装置、铅玻璃屏蔽罩、Si-Pin探测器、信号检测电子电路、高低压电源、X光管、高度传感器、保护传感器、计算机及喷墨打印机。

六、磨擦试验仪（济南兰光RT-01）

1、摩擦压力：8.9N（2Ib）17.8N（4Ib）；

2、摩擦速度：21.、42、85、106cpm测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准：ASTM D5264、TAPPI T830

技术指标

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 磨擦压力 | 8.9 N（2lb）；17.8N（4lb） |
| 磨擦速度 | 21、42、85、106 cpm |
| 磨擦方式 | 弧线往复 |
| 磨擦次数 | 0～999999 |
| 试样件数 | 1～2件 |
| 电源 | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 485 mm (L) × 390 mm (W) × 230 mm (H) |
| 净重 | 40 kg |

七、电脑测控耐破仪（四川长江DCP-NPY5600）

| 参数项目 |  | 技 术 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | （250～5600）kPa |  |
| 分辨力 |  | 1kPa |  |
| 示 值 准确度 | 示值误差 | ±3% |  |
|  | 示值变动性 | ≤3% |  |
| 加压（送油）速度 |  | （175 15）ml/min |  |
| 试样夹环几何尺寸 |  | 符合GB/T1539 |  |
| 胶膜 阻力 | 凸起高度 | 10mm | 18mm |
|  | 胶膜阻力值 | （170～220）kPa | （250～350）kPa |
| 试样夹持力 |  | （400～1200）kPa（可调节） |  |
| 测试系统密封性 |  | 1min内压降＜10%Pmax |  |
| 整机质量 |  | 约38kg |  |
| 夹环夹持压力设定 |  | 按GB/T1539-2007规定 |  |
| 液晶屏显示寿命 |  | 约5万小时 |  |
| 触摸屏有效触摸次数 |  | 约3万次 |  |
| 配用空气压缩机 | 排气量 | （0.02～0.3）m3/min |  |
|  | 额定压力 | （0.6～0.7）MPa |  |

八、硬度测试仪（THVP-30）

| 型号 |  | THVP-30 |
| --- | --- | --- |
| 试验力 | kgf | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf |
|  | N | 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N |
| 硬度测试范围 |  | 1HV~2967HV |
| 试验力施加方法 |  | 自动（加载/保荷/卸载） |
| 物镜和压头切换 |  | 自动切换 |
| 数据输出 |  | 内置打印机，RS232接口 |
| 转换标尺 |  | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB |
| 物镜 |  | 10× ，20× |
| 目镜 |  | 10×数显测微目镜 |
| 总放大倍数 |  | 100× ，200× |
| 分辨率 |  | 0.25μm ，0.125μm |
| 保荷时间 |  | 0~60s |
| 光源 |  | 卤素灯光源 |
| 试样最大高度 |  | 170mm |
| 压头中心至机壁距离 |  | 130mm |
| 电源 |  | AC220V，50Hz |
| 执行标准 |  | ISO 6507，ASTM E92，JIS Z2244，GB/T 4340.2 |
| 外形尺寸 |  | 530×280×630mm，外箱尺寸620×450×740mm |
| 重量 |  | 净重35kg，毛重47kg |

九、持粘性测试仪（济南兰光技术CZY-6S）

技术指标：

| 标准压辊 | 2000g ± 50g |
| --- | --- |
| 砝码 | 1000g ± 10g（含加载板重量） |
| 试验板 | 60 mm (L) × 40 mm (W) × 1.5 mm (D) |
| 计时范围 | 0～100 h（标准配置） |
| 工位数 | 6件 |
| 外形尺寸 | 600 mm (L) × 240 mm (W) × 400 mm (H) |
| 电源 | AC220V 50/60Hz |
| 净重 | 20 kg |

十、泄露电流测试仪：（ST5541/ AN9620H）

| 测量方式 | 通过测量人体模拟阻抗间的电压下降显示和计算电流值真有效值测量，测量部分是和主机接地绝缘 |
| --- | --- |
| 测量模式 | 泄漏电流测量、电压测量、保护导体电流测量 |
| 对应标准 | 电气用品安全法 接触电流和保护导体电流的测量：IEC 60990（1999） 测量/控制/研究室的电气装置：IEC 61010-1（2001） 信息技术设备：IEC60950-1（2005） 家庭用/类似电气设备：IEC 60335-1（2001）+A1：2004+A2：2006 音频/视频/类似设备：IEC 60065（2001）+1：2005 Personnel Protection Systems for EV：UL 2231-1（2002），UL-2231-2（2002） UL用：UL1492（1996） 测量/控制/研究室的电气装置，潮湿状态下的电流测量电路：IEC 61010-1（2001） |
| 泄漏电流测量部分 | 接地泄漏电流，接触电流3种，任意电流测量，外壳泄漏电流3种 |
| 测试电流 | DC、AC（真有效值，15Hz~1MHz），AC+DC（真有效值，15Hz~1MHz），AC峰值（15Hz~1MHz） |
| 测量量程 | DC、AC、AC+DC时：50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值时：500μA/1mA/10mA/75mA |
| 测量精度 （电流测量） | DC测量：± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.（代表值） AC/AC+DC测量：± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz～100 kHz, 代表值） AC峰值测量：± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz～10 kHz, 代表值) |
| 接口 | 外部I/O，医疗设备用继电器输出，USB1.1（通讯），RS-232C |
| 各种功能 | 自动试验，存储最多100台的数据，时钟，数据备份，打印输出（选件）等 |
| 主机用电源 | AC100V/120V/220V/240V（订货时请指定），50/60Hz，额定功率30VA |
| 被测物用电源输入 | AC100~240V，50/60Hz，端子板的额定电流输入：20A |
| 被测物用电源输出 | 端子板的输出：20A，插座的输出：15A |
| 体积和重量 | 320W×110H×253Dmm，4.5kg |
| 附件 | 测试线L2200（ST5540用，红×2/黑×1）1套，面接触探头9195×1，测试线用备用保险丝×1，使用说明书×1，电源线×3，CD×1 |

十一、智能闪频仪（PN-03C）

技术参数 ：

电  源： DC 6V

显  示： 5位LED显示

功  率： zui大功率60 W

频闪精度: ±0.1%

工作方式：内触发&外触发

内触发频率范围：（50 ～ 12000）次/分钟

限   频： 4000次/分钟

外触发频率范围：（50 ～ 12000）次/分钟

外触发功能：支持移相（滞后角度）控制

外触发输入类型：光电开关、霍尔开关、接近开关。

外触发输出类型： PNP 常开

外触发输入信号：脉冲输入，上升边沿触发。电平（12 ～ 24）V；

高电平保持 ：时间>20uA。

外触发电源输出： DC12V 50mA（频闪仪提供）；

单次工作时间：由功能键任意设定

单次闪光能量： 0.19 J @ 1000f/m ；0.09 J @ 4000f/m

环境光照度：低于10000勒克斯

光  斑： Φ300mm 圆形 @ 500mm处

光照度LUX： 1100 lux @ 500mm 4000f/m

外形尺寸： 270 × 120 ×130 mm （长×宽×高）；

重  量：约2.5kg

十二、初粘性试验仪（济南兰光技术 CZY-G）

采用斜面滚球法，通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。

该仪器满足多项国家和国际标准：GB/T 4852、JIS Z0237

测试应用: 基础应用	胶粘制品	适用于各种胶粘类制品的初粘性测试，如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等

技术指标:

| 可调倾角 | 0～60° |
| --- | --- |
| 台面宽度 | 120 mm |
| 试区宽度 | 80 mm |
| 标准钢球 | 1/32英寸～1英寸 |
| 外形尺寸 | 320 mm (L) ×140 mm (W) × 180 mm (H) |
| 净重 | 6 kg |

十三、水分测试仪（维科美拓VM-E50）

称重精度

| 水份可读性 | 0.01% |
| --- | --- |
| 温度分 | 0.005g |
| 水辨率 | 0.1℃ |
| 水份范围 | MC% : 0.00%-100% |
| 称重量程 | 300g |

十四、拉力试验机WDW-20M（配一副小型电动剪板机）

简介

名称 ：微机控制电子万能材料试验机

主要技术参数

- 最大载重：20KN

- 测试行程;180mm以上

- 分度值：1N

- 产品精度：±0.5%

- 传感器：传感器内置

- 标配测试座及夹具：两个001夹具，夹具开口0.5MM，宽度14mm

- 单位切换：N/Ibf/gf，Kgf/N/Ibf

- 测试速度：10-350mm/min（无极调速）

- 办臂长度：60mm（测力表中心点到柱子）

- 动力系统：调速电机+滚珠丝杆+光杆直线轴承

十五、光泽度计（NHG268三恩时）

| NHG268 多角度精密光泽度计 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | NHG268 |
| 测量角度 | 20°/60°/85° |
|  | 符合标准ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 |
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等行业的光泽计测量和光泽度数据传递。 |
|  | 基本测量、统计测量、连续测量、质管测量（仅上位机）多种测量模式，满足多种使用情况；可手动输入光泽度数值 |
| 测量光斑（mm） | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
| 测量量程 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU |
| 分度值 | 0.1GU |
| 测量重复精度 | 0~100GU:0.2GU ; 100~2000GU:0.2%GU |
| 测量准确性 | 满足JJG 696工作光泽度仪要求 |
| 色度响应 | CIE C光源下，CIE 1931(2°)光度响应 |
| 测量时间 | 1.5s |
| 尺寸 | 长X宽X高=160X75X90mm |
| 重量 | 约350g |
| 语言 | 简体中文、英语 |
| 电池电量 | 3200mAh锂电池，8小时内5000次以上 |
| 显示屏 | TFT 真彩 3.5inch显示屏，电容触摸屏 |
| 接口 | USB/RS-232 |
| 存储数据 | 基本模式1000条，统计模式5000条，连续模式5000条 |
| 上位机软件 | GQC6品质管理软件，质检报告打印，更多功能扩展 |
| 操作温度范围 | 0~40℃（32~104°F） |
| 存储温度范围 | -20~50℃（-4~122°F） |
| 湿度 | 小于85%，无凝露 |
| 标准附件 | 卧式充电器、USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校正标准板 |
| 可选附件 | 微型打印机 |
| 注： 如有变更，恕不另行通知 |  |

十六、箱式电阻炉(SX2-4-10）

电源电压 （V）：220

额定温度（℃）：1000

相数：单

额定功率 （KW）：4

工作室尺寸 （cm）：30×20×12

外形尺寸（cm）：66×45×54

包装尺寸（cm）：79×57×67

净重/毛重（Kg）：55/90

十七、智能变频电源（仪迪81010T(Y)）

| 区分 | 功率 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单相 | 10KVA | 81010T(Y) | 3 |

十八：紫外线老化试验箱

型 号 HZ-2008A

内部尺寸WxHxD 1140mm×400mm×380mm

测试容量 75 mmx 290mm 48pcs

外部尺寸WxHxD 1320mm×500mm×1500mm

光照温度范围 RT+10℃~70℃

黑板温度（选配） 50℃~70℃

冷凝温度范围 40℃~60℃

温度均匀度 ±1℃

温度波动度 ±0.5℃

湿度（选配）

可选配湿度传感器显示湿度值（湿度不可控）

灯管内中心距离 70mm

样品与灯管中心距离 50±3mm

灯管选型（任选其一） 标配日本东芝紫外线灯管（选配美国Q-Lab紫外线灯管）

A、UVA340   B、UVB313    C、UVA351

紫外线波长 UV-A

波长范围为320~400nm

辐照强度 1.0W/m2／340nm以内

灯管数量 L=1200/40W，

8支每面4支共2面

灯管寿命 使用寿命1000~1200h以内

测试时间 0~999H（可调）

水槽要求 水深不大于50mm，并有供水自动控制器

内箱材质 SUS 304#镜面不锈钢板

外箱材质 SUS 304#雾面不锈钢板

控 制 器 韩国TEMI触摸屏控制器

温度传感器 铂金电阻 PT100Ω

加热系统 全独立系统，不锈钢电加热式加热管

加湿系统 外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器

保护装置 无熔丝开关、超温保护开关、保险丝、故障警告系统

电 源 220V 60HZ

重 量 120KG

使用环境（建议） 5~35℃、40%~85%R.H、距离墙300mm

十九：电源线弯曲试验机（YH-6DW）

1、使用电源：三相四线带地线AC380V±10%/60Hz。

2、工位负载电流：6工位独立输出 AC 0～40A手动可调，被测电线开路次数(出错次数)达到预置数时报警且该工位停止计数。

3、工位间电压：AC 0～380V手动可调，两极短路时报警且停机。

4、工位数：6个工位同时检测，独立计算弯折次数。

5、弯曲角度：±10～360º可触摸屏预置。

6、弯曲速度：0～60次/min可触摸屏预置。

7、起始零位角度：0～±180º可触摸屏预置。

8、法码重量：113g、284g、500g各6套。

9、寿命次数计数范围：0～999999次可触摸屏预置，次数到达该工位停机报警。

10、出错次数计数范围：0～999次可触摸屏预置，次数到达该工位停机报警。

11、保护功能：整机具有过压、过流、短路及漏电保护功能。

12、使用环境温度：+5～+40℃、使用环境湿度：≤90％RH、无剧烈摇动、冲击、振动、无电磁干扰、无腐蚀性空气、灰尘的平坦场所。

13、外型尺寸：宽（1000mm）×深（500mm）×高（1350mm）。

14、重量：约130kg。

二十：电线电缆曲挠试验机（YHQ-330A）

技术参数：

1、曲挠行程：1000mm±20mm

2、曲挠速度：0.33±0.05m / s

3、试样长度：5m

4、曲挠计数：6位计数

5、曲挠砝码：1kg x 2个  1.5kg x 2个

6、曲挠滑轮：Ф60扁平线型和半圆形槽型各2个，Ф80半圆形槽型2个，Ф120半圆形槽型2个

7、曲挠负载：4组AC 0～30A电流(A、B、C、N)可调，线间电压AC10～380V可调

8、本机电源：AC380V（三相四线）3KW

9、数显电流表：4个，量程0～40A，精度±0.5%

10、数显电压表：1个，量程0～500V，精度±0.5%

11、外观尺寸：约长2000mm×深700mm×高1500mm

二十一：机械温控器测试台

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械温控器测试台 | CGP-C8 | 2 | 南京紫一环 |

主要技术条件

⒈ 名称及用途:

温控器自动检测台,主要用于冰箱,冷柜及饮水机上压力式温控器温度动态特性的检测

⒉ 主要技术指标及要求

2.0每台测试台装60工位测试面板一块（同时装RANCO型60只、鹭宫型60只）

2.1 温控器开关机状态显示方法：发光二极管显示

2.2 搅拌方式:温浴槽下置电机,叶轮搅拌，工作介质为工业乙醇

2.3 检测数量：1-60只/批

2.4 工作温度范围:-35℃+20℃,温度精度:不大于±0.2℃；

  - 升/降温速率: 测试区0.5-1℃/分

过渡区3-5℃/分

  - 恒温方式槽温均匀度： 0.1℃

  - 检测区域温度不均匀性：不大于±0.1℃；

  - 检测分辨率：0.1℃；

  - 可测试温控器触点闪动时间：精度：100ms，分 0.5; 1; 1.5秒3档

2.10常点检测周期:正常测量＜60分/批

2.11过热保护试验：温度35±2℃时切断加热管电源；

2.12漏电保护： 漏电电流：50mA       动作时间：＜0.1s

2.13电脑系统：HP电脑,Windows XP系统,HPv185w19”彩色液晶屏,配套测试软件并能正常工作

安全要求：有可靠的保护措施，保证在正常工作条件下,安全运行

3.使用工作条件及性能要求

  - 环境温度：5～32℃；

3.2 环境湿度：≤85%；

3.3 电源电压：单相交流220±5V /60Hz，平均功耗：＜1.5KW

3.4 整机接地电阻：≤4Ω

3.5 制冷方式：松下、日立品牌全封闭2HP变频压缩机制冷系统，机组风冷方式；升温方式为电加热 。

  - 定点恒温功能：在工作温度范围任意点恒温。

  - 可实时显示检测槽温度曲线；显示温控器检测数据和开关次数；自动判定并分色显示合格或不合格的结果。

  - 可存储、打印测试结果，可方便地查询检测历史数据。可设定条件（如按供应厂家、产品型号、检测日期等）进行分类统计分析。

  - 可设定检测产品型号、控制参数菜单，检测时直接选择调用。

二十二 智能型盐水喷雾试验机

主要技术参数

1.盐雾试验箱

技术参数

| 产品名称 | 盐雾试验箱 | 工作室尺寸（D*W*H）mm |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | TSSP-200 | 2000*1000*900 |
| 盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力； 该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 |  |  |
| ①、温度控制采用高精度数显温控仪表，PID 控制精确、平稳，长期运转不漂移；并由数显时间继电器控制喷雾时间； ②、具备周期、连续两种喷雾方式，喷雾时间及周期可随意设定； ③、塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调节； 工作室温度均匀，恒温性能好； 雾粒经喷雾塔、喷嘴等、作用可呈雾状，自由沉降； ④、双重压力调整、保护，以及双重超温保护装置； ⑤、工作室内配有不同尺寸的试棒及试验槽,可放置多个样品 ⑥、加热方式主加热器采用裸式电热丝，升温速度快,以减少待机时间,饱和器采用钛合金加热管；使用寿命长,温度可控,当温度达到时,自动切换恒温状态, 温度精确,耗电 量少. 具有超温保护装置。 ⑦、控制系统: 设备面板操作采用轻触式高精度数显控制系统,主要包括参数设定,温度. 时间控制显示部分及指示灯.按键显示部分,温度控制误差± 0.5℃左右. ⑧、空气供应系统:空气压力为 1Kg/2cm 分两段调整.一段为大略调整 2KG/CM2, 采用进口空气过滤器,附有排水功能.二段为精密调 1Kg/2cm.1/4 压力表,显示精密准确. ⑨、电器控制部分：为确保长期运转的可靠性，采用已经多年使用，质量可靠的进口法国“施耐德”交流接触器、控制按钮 、“欧姆龙”小型继电器 ，“康裕”固态 等名牌产品。 ⑩、箱体的升降采用双气缸控制。可以自由控制高度。 可满足 NSS、ASS、JIS、GB、CASS、CNS、ASTM(美国材料试验标准) 等试验要求；依 CNS.JIS.ASTM 规格，可设定恒温控制： - 盐水喷雾试验：NSS，ACSS： ①、试验室：35℃±1℃ ②、压力空气桶：47℃±1℃ - 耐腐蚀试验：CASS： ①、试验室：50℃±1℃ ②、压力空气桶：63℃±1℃ |  |  |
| 1、技术指标 |  |  |
| - 、试验室温度范围 - 、饱和桶温度范围 | 35~55℃ 37-65℃ |  |
| - 、温度均匀度 - 、温度精度 | ≤±2℃ ±0.01℃ |  |
| 1.5、温度波动度 | ≤±0.5℃ |  |
| 1.6、温度偏差 | ±0.5℃ |  |
| 1.7、盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h |  |
| 1.8、喷雾方式 | 塔式喷雾方式 |  |
| 2、箱体结构 |  |  |
| 2.1、材质结构 | ①、内外壳 PP 板焊接成型，耐腐蚀、耐震、耐清洗，绝无泄露现象； ②、箱盖采用透明材料制成，美观大方，观察方便开闭箱盖轻松自如。水密封结构，无盐雾溢出； ③、喷嘴为玻璃定制而成，长期使用无结晶现象； |  |
| 3、温度运行控制系统 |  |  |
| 3.1、温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |  |
| 3.2、加热系统 | 全独立系统，采用不锈钢高速加温加热器、完全隔水式加热 |  |
| 3.3、喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀） |  |
| 3.4、盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 |  |
| 3.5、盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验） |  |
| 3.6、盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度） |  |
| 4、参照标准 |  |  |
| ①、GB/T2423.17-2008 盐雾试验方法 ②、GB/T 2423.18-2012《电工电子产品基本规程试验 Ka》 ③、GB/T10125-2012 人造气氛腐蚀试验_盐雾试验 ④、GB/T10587-2006 盐雾试验箱的技术条件 ⑤、GB10593.2-2012 电工电子产品环境参数测量方法 ⑥、GB/T1765-2013 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试 ⑦、GB/T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 ⑧、GB/T12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第 3 部分：铜加速 ⑨、GB/T5170.8-2017 以及等效的 IEC、MIL、DIN、ASTM 等相关标准 |  |  |

因做盐雾时对水质要求高，需加一台纯水机如下：

备使用附件

1、提供备份的喷塔（1副）、喷管（10m）、喷嘴(10个)、漏斗(5个)、置物架（1套）、盐水配置设施（1套）、计量标准集雾器和支架、加热管2件。

二十三，色差仪（CM-700D）

| 型号 | CM-700d |  |
| --- | --- | --- |
| 照明/观测系统 | di: 8°，de: 8°（漫射照明，8度角接收），SCI（包含镜面光）/SCE（去除镜面光）使用自动切换可选（符合CIE No. 15，ISO 7724/1，DIN5033 Teil7，ASTM E 1164和JIS Z 8722） |  |
| 积分球尺寸 | Φ40mm |  |
| 传感器 | 硅光二极管阵列（双重36组） |  |
| 分光装置 | 衍射光栅 |  |
| 波长范围 | 400 nm～700 nm |  |
| 波长间隔 | 10 nm |  |
| 半波宽 | 约10 nm |  |
| 反射率范围 | 0～175%，显示分辨率：0.01% |  |
| 照明光源 | 脉冲氙弧灯（含UV滤镜） |  |
| 测量时间 | 约1秒 |  |
| 最小测量间隔 | 约2秒（SCI或SCE模式） |  |
| 电池性能 | 碱性电池：约2,000次 镍氢充电电池（2300 mAh）： 充满电池时约2,000次* 23℃时以10秒间隔进行SCI或SCE测量 |  |
| 测量/照明区域 | MAV：Φ8 mm/Φ11 mm SAV：Φ3 mm/Φ6 mm* 通过更换目标罩及选择镜头位置切换测量口径 | 仅MAV：Φ8 mm/Φ11 mm |
| 重复性 | 光谱反射率：标准偏差小于0.1%，色度值：标准偏差小于ΔE*ab 0.04* 当白板校准后以10秒间隔测量30次 |  |
| 器间差 | 小于ΔE*ab0.2 (MAV/SCI)* 23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板 |  |
| 平均测量次数 | 1～10次（自动平均），1～30（手动平均） |  |
| 显示 | 2.36寸TFT彩色LCD |  |
| 端口 | USB1.1；蓝牙®标准版1.2* |  |
| 标准观察者 | 2°或10° |  |
| 光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（最多可同时选择两种光源进行显示） |  |
| 数据显示 | 光谱数据/图，色度值，色差值/图，合格/不合格，色彩仿真，色彩评估 |  |
| 色空间 | L*a*b*，L*C*h，Hunter Lab，Yxy，XYZ及这些色空间的色差，Munsell |  |
| 色度指标 | MI，WI(ASTM E313-73/E313-96)，YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)，ISO Brightness，8度光泽度 |  |
| 色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)，ΔE*94 (CIE1994)，ΔE00 (CIE 2000)，CMC (l: c) |  |
| 数据存储 | 测量数据：4,000组 标准色度数据：1,000组 |  |
| 合格/不合格判断 | 通过设置色度值容差（Munsell除外），独立设置各参数（8°光泽度除外） |  |
| 供电装置 | 4节AA碱性电池或可充电镍氢电池；指定电源适配器 |  |
| 尺寸 | 73（宽） × 211.5（高） × 107（长） mm |  |
| 重量 | 约550 g（不含白色校准板和电池） |  |
| 操作温度/湿度 | 5～40℃，相对湿度小于80%无凝露 |  |
| 存放温度/湿度 | 0～45℃，相对湿度小于80%无凝露 |  |

二十四、各类测试工具

数显扭力扳手（CEM100N3X15D-G） 2个，

数显拉力计（500N）2个，

红外测温仪2个（F562）。

技术培训

根据设备特点及技术要求，卖方应安排专业技术人员对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术培训，必要时可视频操作。

质保期

质量保证期（保修期）至少为设备最终验收合格后12个月。在质保期内若机件损坏，卖方应免费更换损坏的零部件，修理费用由卖方负责。