新型电机性能综合检测台技术协议

甲方：佛山市威灵洗涤电机制造有限公司            协议编号：
乙方： 
此技术协议是新型电机性能综合测试台销合同的附件，与其具有同等法律效力。买方是广东威灵电机制造有限公司（以下简称甲方），卖方是（以下简称乙方）。目的在于规定该设备在制造、装配及调试过程中的验收及指导操作等有关事项，供买卖双方贯彻实施。
一、技术要求：

1、设备满足甲方新型电机内外置高低压新型电机空载、负载性能测试（外置接线方式见附图）。

2、设备配置不同的安装通用性夹具，满足不同型号结构固定电机本体负载的检测，（电机图纸见附图），满足轴伸端的轴露出长度在25mm～300mm范围的电机测试。
3、更换夹具方便快捷，每次更换夹具不超过10min.

4、 测试项目1工位：
（1） 测试耐压、绝缘电阻、漏电流
（耐压、绝缘电阻、漏电流测试设备量程需满足威灵电机测试要求，实现测试数据值的可视化，测试设备在检测过程需要绝缘隔离，防止漏电所产的电击与人身伤害设计；）
（2） 测试电机匝间（按产品规格书要求2100V-3000V,匝间面积、匝间面积差标准可以设定）
（3） 电阻（电阻使用低电阻仪，实现环境温度换算20℃值，需测试U/V/W三相电阻）
（4） 反电势（反电势测试三相电压有效值、峰峰值的项目指标，可以选择示波器通讯功能输出，测试值偏差需按照威灵封样标准值一致、反电势测试配置检测霍尔高低电平波形、DUTY、谐波率、转向、相位角；）
（5） 电机相间电感（相间电感测试U/V/W三相值，测试值偏差需按照威灵封样标准值一致；）
（6） 空载启动性能项目、电机转向测试（空载驱动无位置工装选用深圳致诚达科技有限公司的测试板，按电机功率1000W对标）
除起动电流波形通过示波器显示波形进行人工判断外，其余测试项目均可自动判断并报警。

5、电流量程0～5A，电流分辨率0.001A。
6、电机测试时竖直放置，满足整体高度达到600mm的电机测试。
7、检测台可工作于空载或负载方式。
8、测试型号规格通过工控机设定，并自动判定，声光报警，数据存储并可连网输出。
9、设备所用电源引接线要求采用抗干扰或屏蔽电源线，设备接地良好，安全可靠。

10、设备颜色为乳白色。

11、芯片外置与无位置传感器等电机测试所需的驱动器由甲方提供驱动器进行对标配置.

12、检测台为单工位测试，检测台配有紧急停止按钮，在测试过程异常中断时，电机仍然要按照指定的下电顺序及完成放电过程后才能终止测试。
13、电机检测台带有内部保护功能，不会因为电机的损坏而损坏检测台。例如当电机内部匝间、耐压短路时，测试不会造成检测台损坏。
14、所有测试项目均可设置屏蔽项，可在测试台上进行选择。

15、设备配置清单按附表（2），如需优化需在签定协议前完成确认，测试设备自配一台示波器及一组电流探头及增幅器，示波器选用普源品牌，电流探头采用泰克品牌。配置三相功率仪、型号与量程选取WT333E规格，供应商为YOKOGAWA；示波器可以选取系列RIGOL普源供应商，示波器配置为四通道探头，具备高分辨率测试功能；
16、PLC采用OMRON、工控机采用台湾研华、光栅采用SUNX。

17、检测设备需要满足测试数据与现有检测数据规格一致性，测试数据的重复性与再现性需要满足MSA测量系统控制要求.
18、设备系统录入的电机型号目录具有快速查找功能。测试保存的数据目录具有快速查找功能。
19、系统采集后测试后数据能按型号、日期自动生成对应型号的检验记录表格。
20、自动生成对应型号的检验记录表格测试项目、标准、实测数值对应各电机型号的参数设置.
21、设备能够自动按照年、月、日进行自动统计或选择性统计生成X_bar管理图或P图。
22、设备具备非正常断电，测试数据需要具备保留不可丢失。
23、检测台测试负载工装，需要按照电机结构制作固定工装，材料建议是橡胶材料，测试负载时需要固定.
24、测试转向判定采取红外传感器方式.
25、绝缘电阻、耐压、泄漏电流性能、匝间使用，需对检测数据通讯输出存储管理，设备量程满足测试所需要求范围；
26、反电势驱动采取伺服电机驱动，驱动电机转速实现可调节额定转速，微调转速额定功能，配置联轴器固定被测试电机，联轴器需要具备不导电处理，防止轴电压影响测试数据；
27、设备具备测试威灵不同结构尺寸高度电机，设计可以考虑垂直与径向安装方式进行测试，满足不同叠厚（35L、45L、65L）与不同外径安装结构，威灵提供结构尺寸作为设计前期确认；
28、安装与固定电机采取三卡角装夹设计，并保证同轴度，防止固定与夹固时损伤电机外观，设备设计高度根据作业员实际操作高度设计合理，不增加多余辅助动作即可满足测试
29、测试设备配置一台微机控制系统与伺服电机系统，电脑屏幕显示各项目测试数据，屏幕显示具备切换测试样品型号，标准设置参数上下限，超出标准的可实现自动声光报警功能
30、测试设备配置一台微机控制系统与伺服电机系统，电脑屏幕显示各项目测试数据，屏幕显示具备切换测试样品型号，标准设置参数上下限，超出标准的可实现自动声光报警功能
31、设备检测系统判定不能出现误判情况（即不合格判定为合格），设备具备不良需要确认或复位功能；
32、因转产或换型时，按员工熟悉操作流程可控制在2分钟以内完成切换型转产；
33、设备配置电脑需要实现连网功能，测试过程系统稳定，不可出现系统卡死或故障，频繁需要程序重新启动的现象；

34、工控机电脑配置要求：WIN10系统（64 位操作系统, 基于 x64 的处理器）,硬盘内存1000G，运行内存16.0 GB。能有效安装美的美信APP，实现测试数据发送。电脑对测试标准与程序具备存储500款型号以上，增加或修改测试型号程序需在显示屏上可实现操作；
35、测试系统实现测试数据存储、采集、记录功能，实现调整方便快捷，实现人机操作界面灵活，直观的测试界面与软件；
36、整机运行正常，无振动或异常噪音大的情况，可满足每天持续运行测试24小时
37、测试反电势可根据示波器相位角度任意一相作为GND实现另外两相（U、V、W）角度判定功能；
38、反电势峰峰值：P-P量程AC:0-200V，转速范围500-2500rpm,转速精度达到±3rpm,测试精度±1%；

39、反电势有效值：RMS量程AC:0-200V，转速范围500-2500rpm,转速精度达到±3rpm,测试精度±1%；

40、U-V和W-V两个电压之间相位角量程：-180°-180° 分辨率：1%
41、反电势电机旋转方向可设定，无要求测试的项目可实现选择性屏蔽；
42、测试电压精度可根据示波器测试精度验收，HALL供电电压精度需达到±0.1V的偏差范围内
43、反电势使用伺服电机作为驱动负载，伺服电机功率不＜750W,测试转速最高可满足3000rpm;

44、无位置工位设备电源电压AC 220V、50HZ
45、设备测试过程有保护功能，防止电机运行过程因联轴器松脱或损伤造成脱落弹出导致人员伤害事故；
46、设备具备测试电机电感值：测试频率与量程需满足以下条件（量程分别为50、60、100、120Hz,1.0、10、20、40、50、100KHz）;测试档位LEVEL需0.1、0.3、1.0V电频信号，测试速度SPEED需满足F/M/S几个条件；仪器匹配为同惠TH2817B数字LCR电桥，测试项目数据具备自动保存；
47设备具备测试三相电阻值（相间电阻），测试项目数据具备自动保存，测试值需根据环境温度换算为20℃值，满足我司电机测试量程需求
48、设备需具备测试电机转向功能，并且外部可进行线序更改以满足内部所有机型；
二、联轴器清单（表1）
	序号
	联轴器轴径尺寸
	配置数量
	联轴器材料要求
	其它要求

	1
	∅19﹢0.05mm
	2件
	不导电、绝缘（长度需要满足20cm）
	联轴器在固定电机轴以后不能出现损伤轴的情况，联轴器内径需要有R倒角、韧性强度好；
注：涉及尺寸可与我司协商沟通最终方案；

	2
	∅11.6﹢0.05mm
	2件
	不导电、绝缘
	

	3
	∅15﹢0.05mm
	2件
	不导电、绝缘（长度需要满足20cm）
	

	4
	∅18﹢0.05mm
	2件
	不导电、绝缘（长度需要满足20cm）
	

	5
	∅20﹢0.05mm
	2件
	不导电、绝缘（长度需要满足20cm）
	

	6
	∅16.3/∅55.1/∅30/∅21/∅17.2/∅45.1/∅51/∅62/∅23.2/∅23.7/∅52/∅36/∅18.5/∅21.5/∅26.5/∅25.3/∅23.5/∅24.5/∅22.8/∅20.2/∅15.8﹢0.05mm
	各1件，共21件
	铝材质/配套电机皮带轮
	

	合计
	31件
	
	


三、设备配置清单（表2）
	序号
	仪器名称
	型号/规格
	品牌
	数量

	1
	三相匝间测试仪
	U9845
	优高
	1

	2
	示波器
	MSO5104四模拟通道
	普源
	1

	3
	电流探头
	701929
	横河
	1

	4
	三相功率仪
	WT333E
	横河
	1

	5
	PLC
	
	OMRON
	1

	6
	工控机电脑
	WIN10系统（64 位操作系统, 基于 x64 的处理器）,硬盘内存1000G，运行内存16.0 GB
	台湾研华
	1

	7
	光栅
	
	SUNX
	1

	8
	耐压绝缘仪
	7132
	华仪
	1

	9
	  泄漏电流测试仪
	AN1620HW
	Ainuo
	1

	10
	伺服电机
	MSMF082L1U2M
	伺服电机功率不＜750W,测试转速最高可满足3000rpm;
	1

	11
	LCR数字电桥
	TH2817B
	同惠
	1

	12
	电阻仪
	RM3544-01
	日置
	1

	13
	驱动控制板
	1000W驱动板
	深圳致诚达
	1

	14
	工装
	匹配设备工装
	非标
	5


四、设备方面其他技术要求

1、系统组成为集中式，各功能模块要求相互独立，某一功能模块的损坏，不影响其他功能的实现（公共通道除外）。测试回路中高压与低压部分在电路上分离开，保证隔离效果。

2、系统操作界面友好，WINDOWS XP界面，自动记录测试数据，自动统计测试结果，具有SPC功能，按日、按周、按月、按年自动统计不合格数量、比例，生成排列图、控制图。

3、系统应储存500种以上电机型号测试数据，测试项目可任意选择，测试数据可连网输出。

4、设备有安全保护措施，避免操作人员误操作或设备误动作造成人身或设备事故。

5、电机测试项目的标准，由人工输入.测试台可自动判断。系统进行实时监控，出现不合格项目时，显示不合格项目具体数值，同时声光报警。

7、电柜安装排风扇，散热通风良好，电柜结构合理，便于调试维修。

8、设备在自动时，测试时间可调，手动时不需要有测试时间控制。
9、设备稳定性好，漂移小，故障率低，可靠性高，使用半年不得计量检定不合格。（根据计量检定部门的检定结果验收）。

10、一次性操作完成测试，自动报警。一次性不通过可设置重测，并可在输出数据中体现。

11、整体结构设计符合人体工学要求，操作位置快捷合理。

12、甲方提供被测工件的电路图及尺寸图，乙方不承诺测试台可适用于甲方未提供图纸的其它机型。
13、端子连接器接线盒需要隐藏在内部，而不能占用工作台面；
五、乙方提供维修用技术资料各两套

1、乙方提供设备的电气原理图、电器接线图，图中的线号、符号必须与实物相符；并提供PLC程序、电气原理图、测试系统备份程序等设备资料的光盘一份。”
2、产品使用说明书，要求准确、清晰，能正确指导甲方操作使用。

3、常见故障处理维修手册。

4、易损件清单：详细名称、规格、生产厂家。

六、安装、调试、验收。

1、乙方将设备运到甲方后由乙方负责设备的安装，甲方提供安装所需的水、电、气及辅助人员，乙方负责技术指导。

2、乙方在甲方安装调试期间费用自理，甲方尽可能给乙方工作人员提供工作和生活上的便利。

3、设备安装前，乙方需向甲方提供产品规格书（设备安装示意图、电源容量）。

4、设备验收在乙方现场进行，设备运行正常并试生产正常以后，乙方提供10件合格及检测报告给甲方，甲方确认后设备方可发运。

5、设备的标准附件、易损件的备件，种类和数量齐全，符合设备使用要求。

6、设备调试完毕后，甲方至少试用一个月，设备运行稳定、测试精度符合甲方的要求，甲方即向乙方出具验收合格单，作为设备验收和付款依据。
7、依据本技术协议及购销合同对设备进行验收。

8、如果设备达不到规定要求，经双方努力仍无法解决，乙方承担一切责任并赔偿相应损失。

9、设备在乙方制造期间，甲方负责并发运测试用的物料，具体数量、规格、型号由双方协商确定。

10、设备验收合格后，由甲方开具设备验收报告，作为设备验收和付款依据。
11、测试效率需要满足威灵的要求，单台电机测试时间控制在30S以内完成。
五、售后服务

1、乙方负责对甲方设备使用人员进行免费培训，讲解设备正确使用方法、故障排除方法、及保养维护等事项。
2、设备的保修期为一年，从设备验收报告签字开始的1年内，正常使用产生的各种损坏由乙方负责免费维修。

3、甲方新产品开发定型后，由乙方负责免费制作新品测试用夹具2套。

4、甲方通知后，乙方售后服务人员应在48小时内到达现场。

5、乙方负责对保修期过后的设备各种故障进行终身维修。

甲方：佛山市威灵洗涤电机制造有限公司        乙方：  
签字：            （盖章）            签字：             （盖章）

日期：                                日期
PAGE  
8

